
安装、使用产品前，请阅读安装使用说明书，
请妥善保管好本手册，以便日后能随时查阅。

便携式气体检测仪


目 录

一、概述………………………………………3

二、主要技术参数……………………………3

三、工作原理…………………………………4

四、使用方法…………………………………5

五、注意事项…………………………………8

六、维护和修理………………………………9

七、成套装置…………………………………10
八、包装、运输、贮存………………………10

产品使用须知

◎ 在使用本产品之前请仔细阅读本说明书，以便正确使用。

◎ 本仪器需由经过一定专业培训的人员使用。

◎ 本产品只作为气体检测报警用，请勿用作他用。

◎ 根据周围环境和状况，对报警器进行适当的设置，以确保安全。

◎ 请定期实施保养维护。

· 本产品的安装需由专业人员实施，严禁自行安装、使用、分解或 

改造等。

◎ 在使用过程中，若遇到问题请致电本公司服务电话咨询。

一、概述

     气体报警器是我公司自主研发的一种智能型便携式气体检测报警仪。该仪器采用微处理器处理数据，精确度高，稳定可靠等特点，能连续监测环境空气中的可燃气体浓度，并有声光报警；该仪器采用3.7V可充电锂电池，独立外置专用充电器。该仪器采用液晶显示，读数醒目直观，工作稳定可靠，操作维护简单，是一种适合于各种场合检测气体浓度、灵敏可靠、数字显示直观的检测仪器。采用新型触摸开关不仅大大增加了可靠性而且操作简单。适合实地监测，能有效地保障人身及设备的安全。

二、主要技术参数

2.1 工作条件

a、环境温度: -20℃～50℃；  
b、相对湿度: ≤95%；  

c、气压: 80kpa～115kpa；

d、风速：0～8m/s；    

2.2 检测气体：酸雾废气
2.3 测量范围：0-1000PPM；

2.4 低报警点：测量范围内任意设置（出厂值50PPM）
2.5 高爆警点:200PPM
2.6 报警方式：声光报警

2.7 报警声级：≥70dB 

2.8 响应时间：≤30s
2.9 电源：3.7V/4000mAH 可充电锂电池

           连续工作时间＞8小时

2.10 传感器使用寿命>24个月；

三、工作原理
3.1 半导体传感器工作原理

  本仪器采用半导体传感器,利用半导体与气体接触时电阻发生变化这一特性检测气体。

3.2 整机工作原理

整机电路由传感器，运算放大器，微处理器，LCD显示器，报警电路，稳压电路等部份组成，传感器检测到的电信号经运算放大器送到微处理器，经处理后送至LCD液晶显示，指示出相应的气体浓度，当浓度达到或超过设定的报警点时，报警电路工作发出声光报警。当探测气体浓度降到报警设定值以下时，警报自动解除。  

[image: image1.png]bigled

IREHETIT

TR L




仪器面板示意图
四、使用方法

4.1 按键说明

1、上面的按键为清除最大值及开灯按键，短按为清除最大值，长按为开灯或关灯；

2、下面的按键为自检及开关机按键，短按为自检，长按为开关机；

3、左边按键为返回、消音及调零按键，短按为返回及消音，长按为调零（不建议客户使用）；

4、中间按键为菜单及确定按键，均为短按；

5、右边按键为保持及右移按键，均为短按。

4.2电池充电

仪器首次使用或存放后使用必须先充电，确保电源充足。

4.3 开机                       

长按下面的按键，显示开机界面，预热30S后可以正常使用。

4.4检测功能

当探测目标气体中含有可燃气体超过设置的报警点，本仪器红色报警指示灯亮，同时蜂鸣器发出报警声音，液晶屏幕显示检测气体浓度的数值。

检测完毕后长按下面按键即可关机,并关断电源。   
4.5 参数设置

参数设置密码:1234

A、设置报警点   [image: image2.png]Lo




出厂时报警点设定为50PPM，按 【菜单/确认】键，显示SET，按【自检/开机】后显示报警设定值，按【菜单/确认】键确定修改，报警值闪烁，通过按【清除/开灯】键增加，按【自检/开机】键减少，通过按【保持/右移】键实现移位，调好后按【返回/校零】保存即完成报警点的设定。

B、零点设置  [image: image3.png]ZERO




通过长按【返回/校零】进行软件调零；也可以调仪器的电位器进行硬件调零。

C、校正因子的设置  [image: image4.png]



通过调整校正因子对仪器的进行标定,按【菜单/确认】键，显示SET后，按【清除/开灯】键，显示校准因子，按【菜单/确认】键确定修改，同事数字闪烁，通过按【清除/开灯】键增加，按【自检/开机】键减少，通过按【保持/右移】键实现移位，调好后按【返回/校零】保存即完成校准因子的设定。

备注：零点设置、校正因子设置这两项非专业人员不准设置！

 4.6 自检操作

按  【自检/开机】键，检测整机的显示及声音等器件是否正常。

4.7保持操作

当气体浓度超过报警设置时，可按 【保持/右移】键使显示值保持在当前状态，按【返回/校零】退出保持状态。

4.8 调零(一般不需要，出厂时已标定好) 
    在纯净的空气中，通电一段时间后若仪器液晶屏幕显示不为“0000”，通过软件调零或硬件调零进行零点校准。调试前先打开仪器电源预热数60S，待仪器进入稳定工作状态后进行调零。

A、硬件调零方法：，通过调节仪器电位器进行调零校准。用一字口螺丝刀调节仪器上的电位器铜螺柱，按顺时针方向慢慢旋转，当液晶屏幕显示的数值显示到“0000”时，回旋少许至零即可。

　B、软件调零方法：长按【返回/校零】进行软件调零即可。

4.9充电

当电量不足时插上充电器后，充电器孔旁边的红色指示灯亮，当电池充满电后变为绿灯，移除充电器即可。

五、注意事项：

1. 勿在有可燃气体场所打开仪器外壳。

2. 仪器在出厂时校准因子及调零已调好，用户不得随意调整。如需调节标定电位器则必须在安全场所通入标准气体调整标定电位器。

3. 现场使用该仪器，注意勿将脏物吸进延伸取样机构。

4. 仪器应轻拿轻放，避免剧烈震动，以防损坏检测元件。

5. 仪器用完后长按关机按键关机。

6. 仪器不用时应放在通风良好场所，不应放在潮湿的高温场所，避免在日光下长时间暴晒。

六、维护和修理

6.1 用户应指派专人使用和维护报警检测仪，使用前应详细阅读《使用说明书》。

6.2 要经常清扫仪器上的煤、岩尘，特别是进气窗口，以免煤、岩尘堵塞进气孔，而造成检测错误。

6.3 在正常使用保管过程中，从发货之日起12个月之内产品因制造质量不良而发生元件或结构损坏，不能正常工作时，本公司负责免费修理。“质量第一，用户至上”是本公司的宗旨，本公司将全力为用户提供满意的产品和优良的服务。为此公司成立了专业的技术服务队，负责产品质量信息反馈，提供各种零配件，到现场维修服务。

本产品配备有专用单个外置充电器，用于本仪器电池的充电。长时间不用请定期充电，建议每两周充电一次。

七、成套装置
7.1便携式气体检测仪一台
7.2充电器一个；

7.3合格证一份；

7.4使用说明书一份；

八、包装、运输、贮存

8.1 包装
报警器采用专用的包装箱，保证长途运输期间能防止潮气、雨水和风沙侵入。

8.2 运输

包装后的仪器可用水、陆等运输方式、运输中要示防雨、防压、防摔砸。

8.3 贮存

仪器应贮存在干燥清洁无硫化物等有害物质的室内，堆放层高不超过3层。


5

