[image: image1][image: image2.jpg]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]




一、概述

BTS-5D便携式毒性气体探测器是一种适用于工业环境及容易产生对人体具有危害性的有毒有害气体环境的单一气体探测器（以下简称探测器）。它美观大方，体积小巧适用于个人安全防护；可对量程范围内的指定气体进行连续检测，通过液晶屏实时显示检测浓度，具有声光报警功能，可第一时间提示工作人员处理，保证自身或周围环境安全。

探测器采用进口电化学式气体传感器，反应迅速灵敏，线性度好；采用嵌入式微控制器，具有操作简单，功能齐全，功耗低等特点；显示部分采用先进的液晶显示方式，清晰度高且不受光线的影响；内置蜂鸣器和高亮度报警指示灯，气体浓度超过报警设定值时可以自动发出声光报警；采用锂电池维持系统工作，容量大，工作时间长。

探测器外形设计精巧，美观大方，外壳采用防静电功能的高强度工程塑料且外层有防护软层，防撞性能优越，不惧意外跌落，是个人安全防护或气体环境安全检测的理想产品

适用范围：

主要用于冶金、石油、化工、农药、特种气体等周围空气中的有毒有害气体的检测和超限报警，适用于专业技术人员、操作人员、领导等所有作业人员。

二、主要技术参数：

1、规格型号：BTS-5D

2、响应时间：≤30秒

3、最大允许误差：±5.0% F·S

4、供电电压：4.2V可充电锂电池

5、报警方式：声光报警

6、测量气体：氯气
7、测量范围：0-10PPM
8、报警值：0.5PPM（可自由设置）

9、供电方式：3.7V锂电池

三、 使用环境

1、温度范围：(-10～45)℃

2、湿度范围：(15%～95%)RH

3、压力范围：(86～106)kPa

4、储存温度：(0～25)℃  

5、无腐蚀性气体或蒸汽环境 

四、工作原理：

BTS-5D便携式毒性气体探测器采用电化学气体传感器，气体以自然扩散方式与传感器接触，传感器内储有相应气体的电解液，经过滤的气体进入传感器后，与电解液发生氧化还原反应，造成内部电子流动从而形成电流，这个电流信号与有毒有害气体呈现一定的线性比例函数。

电流信号经检测电路的多级放大处理后，被送至微控制器处理；微控制器功能强大，解析电流信号，对信号进行运算处理，最终通过液晶屏以数字形式直观的显示气体的浓度；同时微处理器具有报警设置、零点调整、校正处理和超浓度报警等功能；。当气体浓度达到预先设置的报警值时，蜂鸣器和发光二极管发出声光报警信号。

探测器内置了一节3.7V可充电锂电池，无报警情况下一次充满电可连续运行1000小时，电池馈电后自动关机停止工作，所以即使忘记关机也不会影响探测器的寿命。

五、使用说明：

[image: image7.png]N d
g
N d
g 11
A 4 T4 m____ 1




1.LED报警指示窗口

2.液晶显示窗口

3.关机键/背光控制键

4.开机键

5.蜂鸣器报警口

6.气体进气口

1、 开机：按住探测器面板上的开机键大约3秒钟，探测器显示自检页面，液晶屏点亮、声光报警自检，自检完成后依次显示检测气体、低报设定值、量程。然后进入预热倒计时，倒计时结束后进入工作状态。

2、关机：按住探测器面板上的关机键大约3秒钟后，探测器执行关机程序，探测器关机。

3、检测：探测器进入工作状态后，显示屏上会显示如下信息：


此状态下即为探测器的正常工作状态，显示屏提示探测器的基本检测参数，如果发生气体超浓度报警，探测器即发出声光报警，LED指示灯频闪，蜂鸣器有规律的报警响动。

4、背光控制：在工作状态下，通过短按关机键来切换背光亮灭状态。方便在光线不好的环境下观察显示值。

5、参数修改说明：在检测状态下按下开机键大约3S，探测器会显示设定值调制窗口，显示信息如下：

此状态可以设定报警值。        此状态可以设定零点值。

此状态可以设定校准值。        此状态为保存确认页面。

修改方法如下：

  短按开机键当前数值加1；

短按关机键当前数值减1；

   长按开机键则转到下一参数，在保存确认页面按下则保存参数并退出设置页面

   长按退出键则放弃参数更改并退出设置页面。

6、标定方法：

①. 调整零点：如果在清洁的环境下探测器的检测值显示不为0，可以通过修改设定值里面的零点设定值来修正，探测器现场显示数值即是零点设定值； 

②.仪表校准：完成零点调整后，用带有标定罩的管路将探测器的进气口和标准气体连接，以0.2L/min的流量通入标准气体,待读数稳定后，观察仪表示值，如显示值于标准值之间有误差，可以修正校准设定值，（校准设定值 = 标准值*100/实际显示值）。

7、 充电须知：

①.当电池图标不亮时表示电池电量不足，请及时充电，如果电池电量低于一定值时探测器会自动关机。

②.充电时液晶屏右侧窗口有指示灯，正在充电时红灯亮，充满电后绿灯亮。绿灯亮后可以拔掉充电器。

③.充电时请务必将探测器关机，否则可能会出现不可预料的错误！！！
六、使用和维护：

1、请严格按照说明书操作和使用否则可能会导致检测结果不准或损坏探测器。

2、探测器不得工作在有腐蚀性气体或蒸汽的环境中，水汽过大将会阻塞气体的检测通道，也不要在比较极端的环境中使用（高温、高寒、高湿或有强烈电磁场的环境）。

3、长期使用，探测器表面有污物时，请用干净的软布蘸水轻轻擦拭，不要用有机溶剂类的液体擦洗（如苯、汽油等），否则会导致传感器损坏，也不要用机械类工具刮擦，以免造成划伤或损坏。

4、为保证探测器的检测准确度，需要定期对其进行校准，校准时间最长不得超过一年。

七、运输和储存

1、探测器包装适用于公路、铁路、水路、航空等运输工具。搬运时防止剧烈振动和冲击，运输中要求防御，严禁与其他有害气体或具有腐蚀性的物质混装。

2//探测器应防止在无雨雪侵入，空气流通，无硫化物、硅化物等有害物质的干燥、清洁的仓库。

八、售后服务

在用户遵守产品的保管、使用和运输规定的情况下，自发货之日起，一年内因产品质量问题而发生损坏、不能工作，我公司无偿为用户更换零部件和维修成本。

九、故障及处理

使用中探测器出现故障，请及时与销售商或指定维修点联系。常见故障见下表：

	故障现象
	原因
	处理方法

	对测试气体无反应
	传感器失效，电路故障
	更换传感器，返厂维修

	无声光报警
	电路故障
	返厂维修

	读数不稳
	传感器失效，电路故障
	更换传感器，返厂维修

	无法开机
	电池欠压，电路故障
	充电，返厂维修


注意：更换传感器必须在关机的情况下进行。

十、仪表附件：

     1、使用说明书                      1本

     2、合格证                          1张

     3、产品三包凭证                    1张


 4、电池充电器                      1个
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




